Опыт использования пластометрического комплекса для оценки деформируемости металлов и сплавов

Бородин Е.М., Двойников Д.А., Коковихин Е.А. Мазунин В.П., Потапов А.И.

Екатеринбург, Россия

В Институте машиноведения УрО РАН в течение ряда лет используется пластометр кулачкового типа оригинальной конструкции с жесткой станиной, допускающей усилия до 100т при осадке холодных или нагретых образцов для определения сопротивления деформации σs металлов и сплавов.

Сопротивление деформации  σs является одной из важнейших характеристик металла, определяющей энергосиловые параметры процесса обработки давлением, и наряду с пластичностью, как способностью деформироваться без разрушения, характеризует свойства  металлов и сплавов.

Из известных способов испытаний при одноосном растяжении или сжатии осадка образцов на пластометрах является наиболее информативной, так как позволяет получать данные по σs с повышенной точностью в более широком диапазоне степеней и скоростей холодной, теплой и горячей деформации. Расширение диапазонов параметров испытаний наиболее актуально в последнее время в связи с разработкой новых материалов и освоением процессов интенсивной пластической деформации с целью получения субмелкокристал-лической и нанокристаллической структуры металлов [1,3].

В лаборатории деформирования и разрушения (ранее – лаборатории квалиметрии) ИМАШ УрО РАН на базе указанного пластометра создан автоматизированный пластометрический комплекс, в состав которого входят:

а) модернизированный  пластометр кулачкового типа (с набором кулачков для различных условий осадки) с широкодиапазонным реверсивным тиристорным электроприводом и цифровой системой регулирования скоростью вращения вала с кулачками, воспринимающими главные усилия;  мощность двигателя постоянного тока увеличена до 90 кВт;

б) высокотемпературная (до 1400 оС) электропечь с объёмом камеры 25 дм3 с цифровым терморегулятором, позволяющим поддерживать температуру  с точностью 1оС при нагреве испытуемых образцов перед осадкой; объём печи позволяет практиковать посадку на разогрев нескольких пакетов (контейнеров);

в) система сбора и обработки информации (СОИ) на базе современной ПЭВМ с быстродействующими АЦП с использованием стандартного и оригинального программных пакетов, позволившая обеспечить циклы сбора информации длительностью до 0,01 мс;

г) быстродействующие датчики и измерительные устройства: тахометр и датчик угла поворота привода кулачкового вала, тензометрические измерители усилия осадки (месдозы конструкции ИМАШ) с прецизионными усилителями сигналов, измерители величины осадки, датчик зоны деформации.

На рис.1 показан состав комплекса: 1 – жёсткая станина пластометра с технологическими узлами; 2 – муфта с механизмом сцепления; 3 – свободно вращающийся вал с маховиком; 4 – редуктор со сменной ремённой передачей; 5 – электродвигатель кулачка; 6 – цифровой комплект электропривода; 7 –двигатель узла сцепления муфты (электромагнит); 8 – тиристорный блок; 9 – датчики и измерители; 10 – пульт управления; 11 – устройства сопряжения с компьютером; 12 – система сбора и обработки информации с ПЭВМ; 13 – нагревательные печи с терморегуляторами; 14 – стеллаж для подготовки пакетов с образцами; 15 – вал с муфтой предельного момента и с обоймой, в которую установлены кулачки.

Связи обозначены линиями с указателями: двойные - информационные; сплошные – передача энергии; пунктирные – маршруты оператора при работе.

Рис. 1. Комплекс ИМАШ для пластометрических испытаний

К оригинальным в пластометре, кроме кулачкового узла, относится жёсткая муфта 2. Принцип действия муфты 2 пояснен её фрагментом в разрезе: при движениях поводка с роликами в ней (вправо или влево) происходит заклинивание роликов между 3 и 15, вал привода сцеплен с кулачковым валом. При нейтральном положении поводка муфта расцеплена, а вал 15 неподвижен. Угол поворота одной части муфты относительно другой, достаточный для сцепления, весьма мал (0,08 рад), чем обеспечена её большая жёсткость.

В системе управления предусмотрена дополнительная коррекция угловой скорости кулачкового вала средствами электропривода (особенно - на малых скоростях). Повышено быстродействие отработки задания скорости введением нелинейных звеньев управления [1].  Обеспечено, в дополнение к механическому, демпфирование упругих колебаний в силовой части (вал, ременная, цепная передачи) средствами электрической системы. Параметры её регуляторов определены на основе положений, изложенных в работах Мандельштама Л.И. по теории колебаний для систем до 4-го порядка и – Воронова В.С. по полиномиальной методике для систем высокого порядка.

В пластометре рабочая часть собрана с повышенной точностью, особенно - профили кулачков, как в прецизионном испытательном механизме [2].

На рис. 2  представлено устройство этого механизма и основные  технологические узлы: 1 – пакет с образцом; 2 – обойма с кулачками (показан один кулачок, имеются 4 установочных места); 3 – нажимной ролик; 4 – ползун; 5 – пружины для возврата ползуна в исходную позицию; 6 – опора; 7, 8, 9, 10 – клиновый регулировочный механизм; 11 – направление вращения.

Рис.2. Станина пластометра с технологическими узлами

В пластометре (рис.2) станина содержит подшипниковые узлы, в которых вращается рабочий вал диаметром 160 мм с  жёстко установленной обоймой 2 для кулачков. Кулачок со средним радиусом вращения 160 мм занимает до 1/12 окружности. Вал за цикл осадки поворачивается не более чем на один оборот.

Работа комплекса (рис.1) при участии оператора в цикле испытания образца состоит в следующем. Оператор готовит пакеты с образцами на стеллаже 14, задаёт скорость двигателя 5, рабочую температуру в печи 13, условия опыта: скорость деформации, расположение образца в рабочей зоне.  Командами с пульта 10 он  запускает электропривод 5-6-9 с управлением от 10,12 с разгоном через 4 вала с маховиком 3 до заданной скорости вращения. Муфта 2 разъединена. Кулачковый вал 15 с обоймой неподвижен, кулачок находится в исходной (верхней) позиции. Система 12-11-9 готова к работе.

Оператор до осадки фиксирует исходные размеры каждого образца, и другие параметры процесса испытания (тип смазки и теплоизоляции, наличие буртов и их размеры) и заносит в ПЭВМ  системы 12.

После разогрева печи 13 оператор помещает в неё пакет с образцом (в варианте нагрева “в пакете”). Нагретый до рабочей температуры пакет он переносит из печи 13 на опору под ползуном в станине и немедленно подаёт команду на сцепление муфты 2 (с пульта 10 через 8 - 7).

Далее выполняется автоматический цикл. Включается привод 7, муфта 2 сцепляет узлы 3 и 15, кулачок начинает движение с заданной скоростью (от привода 5). До касания кулачка с нажимным роликом ползун в станине  неподвижен. При этом происходит контроль угла поворота обоймы так, что фиксируется начало рабочей зоны с выдачей команды в ПЭВМ на начало регистрации данных в системе 9-11-12. Осадка образца начинается после контакта ползуна с верхним бойком в пакете и происходит в соответствии с закономерностью, которая задана формой рабочей части профиля кулачка, взаимным расположением ползуна и пакета с образцом и режимом работы привода 5. При осадке действие сил сопротивления на механическую систему преодолевается за счёт запаса энергии в маховике 3 и - приводом 5, автоматически формирующим вращающий момент через 10-6-9 в функции угла поворота обоймы. После осадки, за счёт контроля поворота кулачка, заканчивается регистрация данных в ПЭВМ, а затем подаётся команда от 12 (или 10) на  привод 8 - 7 муфты 2 на расцепление (предусмотрено и механическое расцепление с помощью серьги с роликом). С разъединением 3 и 15 кулачок остановится в исходной точке.

Оператор после осадки переносит пакет на стеллаж 14, охлаждает его, фиксирует конечные размеры и форму образца. Зафиксированные размеры он использует для обработки данных, записанных  в 12, включая описание и оценку результатов с получением соответствующих кривых упрочнения, примером которых являются графики, представленные на рис. 3.

а                                                 б

Рис. 3. а: 1 –перемещение ползуна, 2 – усилие осадки; б: σs = f (ε)

Как известно, большое значение имеет подготовка образца к осадке с целью обеспечения одноосной деформации, стабильности температуры в ходе осадки, исключения влияния деформации инструмента на результаты опыта.

По форме образцы изготовляются в виде цилиндров с отношением исходной высоты ho к диаметру do в пределах 1,15–1,35. Наиболее часто применяется do = 14–16 мм, что во многом определяется ожидаемым усилием.

Для планируемой осадки образца после нагрева собирается пакет перед посадкой в печь. Схема пакета представлена на рис.4. Образцы 3, как правило, имеют торцевые буртики высотой 0,2–0,4 мм, необходимые для удержания смазки 2, и обертываются листовым асбестом 4, после чего устанавливаются в контейнер 5, накрываемый сверху и снизу полированными  бойками 1 и 6. Используются специальные твёрдые и жаропрочные сплавы.

Рис. 4. Контейнер (пакет) с образцом для нагрева

Смазка 2 подбирается для уменьшения кривизны (бочкообразования) боковой поверхности образцов при осадке. Благодаря применению и подбору эффективных смазок, состав которых варьируется в зависимости от температуры испытания, бочкообразование при осадке отсутствует или весьма незначительно, что позволяет считать, что  напряженное состояние в объеме образца приближено к состоянию при одноосном сжатии.

Скорость деформации ξ  образца в процессе осадки, как правило, должна обеспечиваться постоянной для повышения точности экспериментов. Она зависит от профиля установленного в данном опыте кулачка hос(φ), скорости вращения кулачкового вала ω, выбора высоты испытуемого образца hо и его расположения относительно оси вращения кулачка перед началом осадки φо, а также – от кинематических и энергосиловых параметров механизма (траекторий движения деталей, упругих изменений размеров зоны деформации и т.п.).

При предположении, что силовой механизм имеет бесконечную жёсткость, а движение от кулачка передаётся к ползуну строго по оси образца, можно записать условие постоянной скорости деформации  при одноосной осадке образца высотой  в пределах угла поворота кулачка:

поэтому  =.

Поворот кулачка приводит к осадке образца на величину , причём:   , поэтому:

;  .

Аналитическая зависимость определяет профиль кулачка от φо=0.

Таким образом при фиксированной скорости вращения вала с кулачком для постоянной скорости деформации, требуется экспоненциальный профиль кулачка и фиксированное положение опоры образца. Высота кулачка определяется максимальной величиной осадки  при φ=φк  (причём ), что и определяет наибольшую начальную высоту образца (). При необходимости уменьшить величину осадки требуется уменьшить , не меняя положение опоры образца. Конечная высота образца должна быть постоянной.

Для условий работы с образцами при постоянной начальной высоте  уменьшение величины осадки h0ck1 ≤ h0ck  относительно максимальной возможно смещением опоры образца на соответствующую величину, увеличивая  и уменьшая (φk – φ01) (φ01≥ φ0), но для поддержания постоянной скорости деформации требуется изменение скорости вращения кулачка :

Таким образом, при экспоненциальной форме кулачка (в цилиндрических координатах) можно выполнить многократную осадку образцов с одним кулачком, оперативно перестраивая пластометр и скорость его привода, а также разную осадку образцов с одинаковой при постоянной скорости деформации.

Практика работы на пластометре с учётом реальных условий свиде-тельствует о допустимости вариации требований для многих видов испытаний.

Анализ показал, что для каждого кулачка имеют место оптимальные размеры образцов при постоянной скорости привода ω, в процессе осадки которых скорость деформации практически не изменяется по крайней мере до степени деформации 50 – 70%. Итоги расчётов осадки образцов с применением одного кулачка (№1) приведены на рис. 5. Скорости деформации рассчитаны для случая вращения кулачкового вала со скоростью 1 град/с.

Рис. 5. Изменение скорости деформации по ходу осадки образцов с различной   (мм, цифры у кривых) и степенью осадки (в рамках)

Как видно из рис.5, скорость деформации практически неизменна при осадке образцов высотой 14 – 20 мм. Образцы такой высоты применялись многократно при установке кулачка №1 на пластометре.

Совместно со стандартными пакетами программ для обработки данных введена разработанная дополнительная программа для автоматического построения кривых упрочнения. Значения сопротивления деформации рассчитаны по формуле:

σS=PF,

где P- измеренная сила, F- расчётная площадь поперечного сечения.

Известно, что профиль кулачка таков, чтобы скорость деформации образца была постоянной. Считаем, что уменьшение длины осаживаемого образца происходит пропорционально сечению.

С учетом закона постоянства объема, расчётная площадь поперечного сечения образца  при одноосной осадке определяется:

F=π0.25d02h0h0−h0c,

где  d0- начальный диаметр образца, h0- начальная высота образца, hoc- перемещение ползуна (величина осадки).

Рассчитанное значение F можно сравнить с фактическим значением сечения образца после осадки, оценивая степень бочкообразования. Как показал опыт испытаний на пластометре, это дает приемлемые результаты.

Используемые программные комплексы сбора данных GeniDAQ и WinDAQ осуществляют вывод результатов измерений в формате Microsoft Excel.  Поэтому вышеуказанная программа пересчета результатов измерений в координаты "сопротивление деформации – степень деформации" написана  на языке Object Pascal (использовался транслятор Delphi 7) и взаимодействует с MS Excel с помощью набора библиотечных функций  OLE Automation. Примером расчета являются графики на рис.3.

С применением представленной выше методики проведено большое число испытаний сталей  и сплавов различных составов в интервале температур холодной и теплой деформации (от 20 до 600оС) [2,4].

В качестве примера на рис.6 представлены кривые упрочнения углеродистой стали 45 при комнатной температуре и различных скоростях деформации.

Рис.6. Кривые упрочнения стали 45 при комнатной температуре и :

1- 0,1 с-1; 2 – 1,0 с-1; 3 – 30 с-1; е –деформация при осадке (е = ln h/ho)

Как следует из рисунка, с повышением скорости деформации сталь упрочняется интенсивнее на первом этапе осадки, однако максимальное значение σs от скорости деформации практически не зависит.

Представляют интерес данные по сопротивлению деформации стали 20 (рис. 7) в интервале температур 20 – 600оС при различных скоростях деформации

Рис.7. Максимальные значения σs стали 20 в зависимости от температуры (T) и скорости деформации (цифры у кривых) при осадке на 50% .

. Все кривые имеют максимум, который смещается в сторону более высоких температур с повышением скорости деформации. Сопротивление деформации практически мало меняется в интервале 20 – 400оС и заметно снижается только с повышением температуры до 500 – 600оС.

Накопление базы данных по сопротивлению деформации различных металлов и сплавов в указанном интервале температур является актуальным особенно в последнее время в связи с разработкой и освоением новых процессов интенсивной пластической деформации с целью получения субмелкокристаллической и нанокристаллической структуры деформируемых материалов. Согласно [3] для получения таких структур необходима значительная деформация при температурах близких или не превышающих температуру рекристаллизации металлов и сплавов. Как уже отмечалось, данные о сопротивлении деформации и уровне пластичности характеризуют в целом деформируемость металлов и сплавов, позволяют определить термомеханические режимы и энергосиловые параметры процессов обработки давлением, а в ряде случаев оценить возможность практической реализации таких процессов.

Выводы:

1. Модернизация кулачкового пластометра, создание на его основе автоматизированного пластометрического комплекса, а также использование усовершенствованной методики испытаний позволяют получать более достоверные данные по сопротивлению деформации различных сталей, сплавов и новых материалов в широком интервале степени (до 80%),    скорости (от 0,01 с-1 до 100 с-1) и температуры (от 20 оС до 1250оС) деформации.

2. Применение компьютерной техники для записи и обработки параметров деформирования также повышает надежность и достоверность экспериментальных данных, обеспечивает возможность хранения их в электронном виде и накопления базы данных по реологическим свойствам испытываемых металлов и сплавов.

3. Проведенный обширный объем экспериментальных исследований по определению сопротивления деформации различных сталей и сплавов в интервале температур холодной, теплой и горячей деформации показал возможности универсального использования пластометрического комплекса.

Литература

1. Мазунин В.П., Двойников Д.А. Особенности анализа переходных процессов в оптимизированных по быстродействию нелинейных системах управления электроприводами// Электротехника, 2006. №7. С. 2-7.

2.Мазунин В.П., Двойников Д.А. Автоматизированное   оборудование для пластометрических испытаний металлов и сплавов.  Научно-технический прогресс в металлургии (сборник научных трудов) – Алматы, РИК по учебной и методической литературе, 2003г. С. 312-323.

3. Утяшев Ф.З., Еникеев Ф.У., Латыш В.В. Термомеханические условия формирования субмикрокристаллической структуры при больших степенях пластической деформации // Металлы. 1998. № 4. с. 72 – 79.

4. Потапов А.И., Двойников Д.А., Мазунин В.П., Коковихин Е.А. Пластометр кулачкового типа. Методика и некоторые результаты исследований сопротивления деформации. Ресурс и диагностика материалов и конструкций. Доклад на IV Российской научно-технической конференции. (электронная версия)