ПЛАСТОМЕТР КУЛАЧКОВОГО ТИПА. МЕТОДИКА И НЕКОТОРЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ СОПРОТИВЛЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ

Потапов А.И., Двойников  Д.А., Мазунин В.П., Коковихин Е.А.

Екатеринбург, Россия

Для получения данных по сопротивлению деформации σs наиболее информативным является метод осадки образцов на пластометрах, на которых можно обеспечивать большие степени деформации в широком диапазоне изменения температур и скоростей деформации.

В Институте машиноведения УрО РАН в течение ряда лет используется пластометр кулачкового типа оригинальной конструкции, имеющий высокую жесткость станины (100т/мм). С целью повышения точности воспроизведения заданных режимов испытаний, расширения диапазона этих режимов и повышения достоверности результатов испытаний на базе указанного пластометра создан автоматизированный пластометрический комплекс, в состав которого входит:

а) модернизированный пластометр кулачкового типа, на котором установлен современный тиристорный преобразователь с программируемыми регуляторами (Simoreg фирмы Simens) и более мощный двигатель постоянного тока (90 кВт);

б) высокотемпературная камерная электропечь ПВК-1,4-25 с хромитлантановыми нагревателями и регулируемой температурой в диапазоне 200…1300 оС. Температура регулируется термоконтроллером ТК1-ПФ-С1 с точностью ±0,5 оС.

в) система сбора и обработки информации (СОИ) на базе ПЭВМ с программным обеспечением фирмы Advantech.

Применение специально разработанных компьютерных программ для обработки экспериментальных данных и построения кривых упрочнения значительно повышает надежность и достоверность результатов экспериментов, обеспечивает возможность их хранения в электронном виде и накопления банка данных по механическим свойствам испытываемых металлов и сплавов.

Для регистрации усилия используются тензометрические месдозы, которые предварительно подвергаются тарировке с помощью стандартных пружинных динамометров, прошедших метрологическую поверку.

Для определения скорости деформации экспериментально установлены зависимости перемещения ползуна от угла поворота кулачка (кулачкового вала). Компьютерная обработка этих зависимостей позволила получить аналитические функции перемещения ползуна от угла поворота кулачка и кривые изменения скорости деформации ξ по ходу осадки образцов различной исходной высотой и, в конечном счете, определить оптимальную высоту образцов для каждого применяемого профиля кулачка.

С использованием выше изложенной методики проведено исследование влияния скорости деформации на сопротивление деформации Армко-железа, сталей Ст.3 и 50 при комнатной температуре.

Установлено, что при малых скоростях деформирования (0,01 – 0,1 с-1) углеродистых сталей при комнатной температуре идет монотонное упрочнение металла вплоть до деформации е = 0,7 (ε = 50 %). С увеличением скоростей деформирования характер кривых упрочнения меняется: упрочнение идет все более интенсивно на начальном этапе осадки с возможным последующим разупрочнением металла к концу процесса. Максимальная  величина  сопротивления  деформации  при  интенсивной  деформации (е = 0,7) за одно обжатие  практически  не  зависит  от скорости деформации в интервале от 10-2 до 102 с-1.