ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ КОНТРОЛЬ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ

ЭЛЕМЕНТОВ ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК

Финогенов Л.В., Белобородов А.В., Завьялов П.С., Лемешко Ю.А.

Новосибирск, Россия

Многолетнее сотрудничество КТИ НП СО РАН с предприятиями, производящими топливо для атомных станций, позволило накопить уникальный опыт по созданию и внедрению систем бесконтактного автоматического контроля геометрии элементов тепловыделяющих сборок (ТВС).

Для  измерения  геометрических  параметров  (длины, внешнего  диаметра, прогиба, несоосности  заглушек  и  трубы) тепловыделяющих  элементов  (ТВЭЛ)  типов  В-440, В-1000, В-1500, PWR в КТИ НП разработаны и внедрены в производство системы «Контроль-2», «Размер», «Размер-06» [1]. Работа систем базируется на теневом принципе измерения. Погрешность измерений составляет 10 - 50 мкм (зависит от измеряемого параметра). Производительность последней системы – 90 изд./час.

Для контроля дистанционирующих решеток (ДР) ТВС создана универсальная измерительная система «Решетка-Н» [2], работающая по принципу кольцевого структурного освещения, формируемого с помощью дифракционного оптического элемента. Система позволяет контролировать размеры практически всех типов ДР, как отечественных, так и зарубежных (типа «квадрат»). При этом контролируются следующие параметры ДР: диаметры ячеек под ТВЭЛ; диаметры отверстий под направляющие каналы; расстояния между центрами соседних ячеек; размеры «под ключ», характеризующие габариты ДР. Погрешность  измерения размеров ДР в зависимости от измеряемого параметра составляет 10 – 100 мкм. Время измерения одной ДР - не более 15 минут.

Система технического зрения «Дефект» [3] предназначена для автоматического контроля внешнего вида топливных таблеток из UO2. Принцип её работы заключается в регистрации изображений поверхностей таблетки с помощью ПЗС-камер при наклонном освещении. Полученные изображения обрабатываются в компьютере на предмет выделения дефектных областей. Опытный образец системы прошел испытания на реальных таблетках. Подтвержденная вероятность обнаружения бракованных таблеток составляет не менее 0,95. Промышленный вариант такой системы может быть использован в виде отдельного контрольного поста с производительностью 1 табл./с. Две подсистемы контроля торцевых поверхностей таблеток внедрены на одном из предприятий корпорации «ТВЭЛ» для использования в составе нового комплекса осмотра внешнего вида таблеток с производительностью 6 табл./с. Ведутся работы по созданию системы контроля с производительностью до 10 табл./с.

Системы, разработанные в КТИ НП СО РАН, используются для высокопроизводительного контроля изделий на действующих и новых производственных линиях заводов корпорации «ТВЭЛ». Применение систем обеспечивает повышение надежности и конкурентоспособности выпускаемых ТВС.

Литература

1. В.А. Белоглазова, А.А. Гущина, и др. Оптико-электронное устройство бесконтактного контроля геометрических параметров ТВЭЛ //Автометрия. Том 40.№2.2004.С.82-92.

2. Л.В. Финогенов, П.С. Завьялов, и др. Трехмерный контроль дистанционирующих решеток тепловыделяющих сборок атомных реакторов на основе дифракционных оптических элементов //Автометрия. 2008. Том 44. №2. С.23-31.

3. Л.В. Финогенов, А.В. Белобородов и др. Оптико-электронная система автоматического контроля внешнего вида топливных таблеток. //Дефектоскопия. 2007. №10. С.68.